Specialanpassad produkt golvhöjning till Fortress Calypso – anvisning

|  |
| --- |
| I de fall då den eldrivna rullstolens utförande inte motsvarar individens behov kan tekniker på Centrum för hjälpmedel göra en så kallad specialanpassning. Den här blanketten ska användas vid önskan om golvhöjning till eldriven rullstol Fortress Calypso. Förskrivaren startar ett specialanpassningsärende.  Ärendegång   1. Fyll i anvisningsblanketten och skicka in den till Centrum för hjälpmedel. Glöm inte godkänna specialanpassningen på sista sidan! Riskanalys och teknisk dokumentation är redan genomförd. 2. Tekniker gör en specialanpassning utifrån inkommen anvisning. 3. Specialanpanpassat hjälpmedel levereras till förskrivare för inprovning. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Blanketten skickas till:**  Centrum för hjälpmedel  Box 1515  701 15 ÖREBRO  Telefon: 019 - 602 42 00  Fax: 019 - 33 31 27  Hemsida: vardgivare.regionorebrolan.se | Patientens personnummer | |
| Patientens namn | |
| Leveransadress, om annan än till förskrivaren | |
| Förskrivare | Arbetsplats | Befattning |
| Adress | Telefonnummer | Kod/Förskrivare |
| Postadress | E-postadress | Datum |

Hjälpmedel som ska specialanpassas

|  |  |
| --- | --- |
| Produkt  Fortress Calypso | Leverantör  Sunrise Medical AB |
| Individnummer | Artikelnummer |

Specialanpassningens syfte/mål

|  |
| --- |
| Patienten får stöd för fötterna vid sittande i eldriven rullstol.  En höjning av golvet i kombination med inställd lägsta sitthöjd möjliggör detta. |

Önskad golvhöjning för måluppfyllelse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,5 cm | 5 cm | 10 cm |

Specialanpassad produkt – teknisk dokumentation

|  |
| --- |
| Aktivitetsnummer |
|  |

Beskrivning

|  |
| --- |
| En förhöjningskloss skärs ut i material Sensaten. Den kläs med en gummimatta för minskad halkrisk. |

Bild

|  |
| --- |
| Bilden visar 5 cm golvhöjning |

Specialanpassad produkt – riskanalys

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Försämras hållfastheten? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Ökar klämrisken? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Ökar brandrisken? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Ökar risken för ofrivillig körning? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Ökar tipprisken? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Försämras bromsverkan? | Nej | Ja | |  |  |
|  | Är det försumbart? | | | Ja | Nej |
|  | | | | | |
| Ökar skade-/stöldrisken? | Nej | | Ja se kommentarer | |  |
| Kommentar: | | | | | |
|  | | | | | |
| Finns annan tänkbar risk? | Nej | | Ja se kommentarer | | |
| Kommentar:  Den ökade nivåskillnad som blir vid i- och urstigning medför en ökad risk och ska påtalas för patienten. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specialanpassningen är utförd av |  | Undertecknad har tagit del av den tekniska dokumentationen och riskanalysen | |
|  |  | |
|  | Specialanpassningen | |
|  | Godkänns | Godkänns ej |
|  |  | |
| Datum |  | Datum | |
|  |  |  | |
| Namn |  | Namn | |
|  |  |  | |
| Underskrift tekniker |  | Underskrift förskrivare | |
|  |  |  | |